KSDKSDUTL-B田间农渠框架式

时差法超声波明渠流量计

V1.03

成都市凯思达机电有限责任公司

致谢

KSDKSDUTL-B是一款压电式超声波流速传感器，其使用超声波技术实现简单、快捷的接触式水流速测量；土建简单，少受水毁影响，便于维护，保障人员安全。安装方便，精度高，适用于常规河流、渠道的流速监测

KSDKSDUTL-B 使用说明书

- 注意事项及使用限制条款

注意：请正确使用（按照所示文本说明），并完全遵守下列注意事项，则不会对仪器和人体造成危害。

图例：

说明：注意 / 警示

涉及在运输、使用、维护过程中的注意事项，务必仔细阅读。

需注意的事项如下：

- 操作环境及用电注意事项

警告：不要在有或可能具有易燃易爆气体的场所中使用该仪器。

注意：不要将仪器放置于极端温度中，并且避免静电。

- 仪器操作

- 注意：无论在使用、保存或运输仪器的过程中，都应小心取放，切勿跌损。

- 注意：本产品的安装和设置需要由专业技术人员安装操作。

- 注意：请务必不要打开流速仪前盖或对其做任何改动，否则将导致保修无效。

- 注意：如果仪器发生故障，请一定交予售后维修，请勿私自拆装！

- 仪器部件

警告：该仪器不配备备用零件，不得擅自拆卸仪器部件。

- 有害物质管理

丢弃KSDUTL-B请遵守有害物质管理条例，按废弃电子/电气产品处理。

警告：不要将废旧仪器丢入分类废物或城市垃圾中。

- 使用限制规章

KSDUTL-B的设计符合常规性、安全性的要求。

- 声明

KSDUTL-B的设计符合并遵守低电压指标的要求。

## 一、 产品简介

KSDUTL-B流速仪是研发最新产品，该仪器采用了超声波技术，能量集中，低功耗；仪器集成了流速平均、信号强度检测 受污水腐蚀，泥沙影响较小，土建简单，少受水毁影响，便于维护，保障人员安全。不仅可用于平时环境监测。

二、产品结构

### 2.1仪器结构

2、结构与安装

图1 敞开渠道传感器图              2框架式流速传感器

### 内置0.5mm精度电子水尺

### 2.2线缆接口安装

具体查看传感器线缆 号码标识

表1  2根  2芯接口各引线功能说明

| 引脚 | 流速传感器主板接线说明 |
| --- | --- |
| 红色 | VIN+ |
| 黑色 | VIN- |
| 蓝色 | 485 1A |
| 灰色蔽 | 485 1B |
| 引脚 | 液位传感器主板接线说明 |
| 红色 | VIN+ |
| 黑色 | VIN- |
| 蓝色 | 485 2A |
| 灰色蔽 | 485 2B |

### 2.3安装示意

框架式流速仪传感器安装图

三．流量自动处理终端操作方法

1.按键功能

0~9数字键：输入数字

‘.’键：1，切换输入数字的正负号。2，输入小数点。

‘<’键：在输入数字时删除左边的字符。

‘↑’键：向左或者向上移动游标。

‘↓’键：向下或者向右移动游标。

‘MENU’键：1，从监视页面进入主菜单。2，放弃输入过的参数并返回上一级菜单。

‘ENT’键：1，从监视页面进入主菜单。2，从主菜单进入次级菜单。3，确认保存用户输入的内容。

2.运行状态显示

监视页面1                                   监视页面2

监视页面3

正常运行状态下仪表有三个显示界面，页面1为主页面，2与3页为辅助页面，可以按‘↑’或‘↓’键切换。

3.菜单功能

按‘MENU’键进入密码输入状态---按数字键输入密码（初始密码10101）---按‘ENT’进入菜单设置

8通道流量计共有16个主菜单，按‘↑’或‘↓’选择需要进入的主菜单----按‘ENT’进入子菜单；（注：渠道截面积设置、流速输入方式、水深输入方式，水深修正、串口输出设置、这五项菜单为常设菜单，其他参数一般出厂时已经设置完成）

3.1渠道截面设置

按‘MENU’键进入主菜单选择---按‘↑’或‘↓’选择渠道截面设置---按‘ENT’进入子菜单---按‘↑’或‘↓’选择需要修改的截面---按‘ENT’进入截面子菜单---再按‘↓’进行数字修改---再按‘ENT’进行参数保存；（矩形参数请勿修改，如果是矩形渠请选择为梯形渠，参数内角度设为90即为矩形渠）

梯形截面设置

上底：不能修改，由仪表自动算出；高：不能修改，由液位计算出

下底：即为梯形渠道底部宽度；角：梯形渠两边坡度，矩形为90°

面积：不能修改，由仪表自动算出

圆形管段截面设置

直径：现场管道内径

水深：不能修改（由液位仪表得出或确认为满管时由管径定义）

面积：由仪表算出

3.2流速输入方式

按‘MENU’键进入主菜单选择---按‘↑’或‘↓’选择流速输入方式---按‘ENT’进入子菜单---按‘↑’或‘↓’选择子菜单---按‘ENT’进入子菜单

传感器设置

进入传感器设置子菜单后---按‘↑’或‘↓’选择通道号---按‘ENT’光标跳动---按数字键进行传感器垂直距离修改（即为管径）修改---再按‘ENT’进行参数保存

注：每个通道只需要修改第一行第一组数据即可（即为一组探头之间的连线距离）其他数据出厂时已经修改好请勿修改

连线距离件说明书第八安装部分图示

传感器第一层位于渠道最底部，依次向为2-4层

信号强度

此页面为流速探头安装好后的监视页面，不能进行修改

V：流速探头实测流速值

Q：流速探头工作质量（80以上为正常）

S：流速探头接收信号值

T：流量探头的传输比（95-105之间为正常）

探头位置

进入传感器设置子菜单后---按‘↑’或‘↓’选择通道号---按‘ENT’光标跳动---按数字键进行传感器安装高度修改---再按‘ENT’进行参数保存

安装高度：L2-L8临近传感器中心距离的垂直距离

L1是底层传感器 距离水底距离

注：圆形管道一般不需要设置此项，本页其他参数请勿修改一般出厂时已经设置正常。

流量校准

本仪表出厂时已校准，参数请勿修改。

3.3水深输入方式

按‘MENU’键进入主菜单选择---按‘↑’或‘↓’选择水深输入方式---按‘ENT’进入子菜单---按‘↑’或‘↓’选择需要接入的水位信号---按‘ENT’确认保存参数；

一般情况下出厂已经设置好，若有使用其他水位监测设备需要接入的请提前声明（圆形满管水除外）

3.4水深修正

按‘MENU’键进入主菜单选择---按‘↑’或‘↓’选择水深---按‘ENT’进入子菜单---按‘↓’进行数字键修改---按‘ENT’进行参数保存

最终水深显示值H=（K*h)+b（单位：米）

H：最终水深显示值                     K：水深系数

b：水深修正值                         h：超声波液位计实测值              （单位：米）

如果液位计传输是空高保持为+b(b是安装高度，K设置-1   H液位=b安装高度-h空高）

如果液位计传输是液位计值，b修改-b(b是实际液位计和 h差值，K设置+1，液位=h(液位计显示值-实际偏差值）

3.5串口输出设置

按‘MENU’键进入主菜单选择---按‘↑’或‘↓’选择串口输出设置---按‘ENT’进入子菜单---按‘↑’或‘↓’选择需要修改的选项---按数字键或者‘.’进行数字修改---按‘ENT’确认保存参数

ADDRESS：输出485地址

METHOD：1为数据主动上报，2为数据被动上报（此处需要按‘.’键进行修改）

FORMAT：输出信号协议方式

INTERVAL：主动上报时时间间隔，单位：秒

3.6 泥位切除（泥位测量）本版本无此功能

进入泥位测量菜单

选择 EN:ON/OFF 泥位切除使能/禁止

选择ON 启动泥位测量切除

OFF 关闭泥位测量切除

（切除启动后 传感器淹没后 计量流量将去除这层传感器流量）

泥位判读逻辑设定：通过传感器信号进行判读

TR,Q,S1,S2：实际信号任何一项小于设置值，就会被切除

解释：TR传输比

Q信号质量

S1上游信号强度

S2下游信号强度

3.7 传感器驱动电压调节（非常重要菜单）

本菜单通常在1-2米小型号沟渠中需要注意

进入传感器设置菜单

Volt菜单：可切换：auto/high/low

3个模式

auto/high 模式通常测量2米以上渠道，加强信号测量。

Low模式通常测量2米以内渠道，用低压模式测试更可靠

判断切换调件：

当安装完成，通水调试时候，进入传感器

信号强度菜单

观察信号强度

S000/000数值

当S后面的 000/000  2组数据经常大于500

建议到传感器设置菜单切换LOW模式

LOW模式 正常有100以上信号强度就可以正常工作

（这里就是不建议仪表工作在500以上信号强度下）

500以上流量波动大，流量精度低，数据可靠性低

传感器信号正常大于50以上~500以内 数据比较可靠

Q正常80以上，

T正常95~105之间

其他参数设置

其他参数不建议修改，一般出厂时已经设置正常。

安装方法：

- 选点：选择直线渠道，流态稳定位置，避开分支渠道，闸门，涵洞位置；      避开水草，大量淤积和浅滩；远离高压、变频干扰位置安装。

- 供电：仪表整机功耗4-5W，太阳能供电尽量选择12V100AH胶体电池和12V100W以上太阳能板供电

- 液位：液位仪表选择需要满足水位量程，标配超声波液位计量程为10米。超声波或者雷达非接触液位计，必须安装河床正上方，保证低水位能正常测量

- 传感器安装：

矩形渠制作平安装底板固定传感器，传感器发射面（黑色圆形）在2岸边的连线与水流方向成45°分布。传感器尽量都在常用水位以内。最低底部一层传感器尽量避开淤泥，离渠道底部一定距离。

- 传感器信号强度判断：传感器在空气中没有信号，在水中才能传输超声波

在通水状态下，传感器信号强度需要大于50以上，Q大于80，TR接近95~105才能正常工作，如果没有信号，检测传感器设置中传感器连线距离是否正确，传感器安装是不是在同一平面，传感器发射垂直连线是否与对岸传感器发射面重合，可以通过调整传感器解决。

- 设置正确的液位计类型，校准实际液位高度

- 根据现场实际情况，决定是否启用泥位补偿，默认关闭不启用，如果现场泥沙变化大可以开启，但是必须设置合理的启动逻辑（S\Q\TR数值进行判断）

- 必须设置每一组传感器到渠道底部距离

质量保证及服务维修说明

1、 质量保证

本公司产品均实行一年质保期。若因产品自身质量产生的问题，由本公司负责解决。

2 、公司服务（现场服务均为有偿服务）

本公司可上门安装，培训指导技术人员。对产品自身发生的问题，在用户要求下，公司将委派技术人员以最快的速度到达现场协助用户解决问题。其他情况，如发生硬件故障时，建议将产品返厂维修，因为本测量仪表基于微处理器，线路复杂，所以用户自行维修或是现场紧急维修是比较困难的。

大多数情况下，用户自己在熟悉本说明书的基础上并参考故障查找章节或通过电话与我们的技术人员取得联系就能解决问题。如果需运回公司进行修理，请随货附上一封说明故障症状的信件及用户收货信息。

使用中，如您对产品不甚满意，请尝试以下方法：

1）仔细检查安装步骤，查看设置参数是否正确。

2）检查电源及各连接线是否正常、有无虚接。

3）同公司技术人员取得联系，准备好仪器的名称、型号及产品序列号，以及所使用的参数条件。

3、技术咨询

当用户在使用本公司产品或在本公司产品及研究领域内存在技术上问题时，请您同我们联系，我们将全力为您服务。

# Text boxes

注意

本手册的使用者必须清楚此仪器及其附件可能产生的危险。

所有操作者在操作此仪器之前都应熟知本章节中的安全须知和警告。如不遵守操作说明，则可能降低仪器的性能。